## UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA
| Lista de Verificación Operacional de Unidad de Electrocirugias | [14 empty] | FOLIO:
| Fecha: | 25/jul/yyyy | [6 empty] | Tiempo de procedimiento: |  |  |  | 1 h | [5 empty] | Mantenimiento: |  | ✓
| Hospital | [9 empty] | Marca
| Área/Servicio | [9 empty] | Modelo
| Núm. Inventario | [9 empty] | Número de serie
| Condiciones de Area | [10 empty] | Pruebas de Potencia (Rango ±15% de valor nominal)
| Prueba |  |  | Rango |  | Medición | [5 empty] | Corte Monopolar
| Voltaje de la linea |  |  | 110V ± 10% |  |  |  | V |  | ✓
| Temperatura |  |  | Fabricante |  |  |  | µA |  | ✓ |  | Valor real (W)
[12 empty] | R.C. Ω |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓
| Pruebas de seguridad eléctrica | [10 empty] | Coagulación Monopolar
| Prueba |  |  | Rango |  | Medición
| Resistencia a tierra |  |  | <0.3Ω |  |  |  | Ω |  | ✓ |  | Valor real (W)
| Corriente de fuga a tierra |  |  | ≤300 µA |  |  |  | µA |  | ✓ |  | R.C. Ω |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓
| Corriente de fuga a chasis |  |  | ≤300 µA |  |  |  | µA |  | ✓ |  | Modo Bipolar
| Aislamiento entre terminales |  |  | >1 MΩ |  |  |  | MΩ |  | ✓
| Medicion de fases |  |  | 110 ~ 120 V |  |  |  | V |  | ✓ |  | Valor real (W)
| Medicion de neutro |  |  | ~ 0 V |  |  |  | V |  | ✓ |  | R.C. Ω |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓
| Estado del Equipo | [10 empty] | Prueba de corriente de fuga en alta frecuencia (Rango: <150mA)
| Estado físico externo del equipo | [8 empty] | ✓ |  | Corte Monopolar
| Estado físico de cable de alimentacion | [8 empty] | ✓
| Estado físico accesorios (lápiz, pedal, placa rem) | [8 empty] | ✓ |  | Valor real (mA)
| Estado físico interno del equipo | [8 empty] | ✓ |  | R.C. Ω |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓
| Limpieza interna del equipo | [8 empty] | ✓ |  | Coagulación Monopolar
| Limpieza externa del equipo | [8 empty] | ✓
Valor real (mA)
| Pruebas funcionales | [10 empty] | R.C. Ω |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓
| Encendido y apagado | [10 empty] | Modo Bipolar
Controles
| Pedales | [10 empty] | Valor real (mA)
| Placa Rem |  | Rango de accion: 5 - 135Ω Tolerancia ±5Ω | [6 empty] | Ω |  | R.C. Ω |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓
Analizadores y simuladores utilizados
| Equipo |  |  |  | Marca | [5 empty] | Modelo |  |  |  | Serie
--
--
--
Observaciones
| NOMBRE Y FIRMA DE INGENIERO DE SERVICIO | [5 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE JEFE DE SERVICIO | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO
NUEVO

## CENTRIFUGA
| Lista de Verificación Operacional de Centrifuga | [10 empty] | FOLIO:
| Fecha: | 25/jul/yyyy |  |  |  | Tiempo de procedimiento: |  |  |  | 1 h |  |  |  |  | Mantenimiento: | ✓
| Hospital | [6 empty] | Marca
| Área/Servicio | [6 empty] | Modelo
| Núm. Inventario | [6 empty] | Número de serie
| Estado Físico General | [7 empty] | Pruebas de seguridad eléctrica
| Verificación de la integridad del equipo y/o accesorios | [5 empty] | ✓ |  | Prueba |  |  | Rango |  | Medición
| Estado cable alimentación y/o conductores eléctricos | [5 empty] | ✓ |  | Resistencia de cable tierra |  |  | <0.3Ω |  |  |  | Ω | ✓
| Nivelación | [5 empty] | ✓ |  | Corriente fuga (cable tierra) |  |  | ≤300 µA |  |  |  | µA | ✓
| Display | [5 empty] | ✓ |  | Corriente fuga (chasis) |  |  | ≤300 µA |  |  |  | µA | ✓
| Botones | [5 empty] | ✓
| Carrusel | [5 empty] | ✓ |  | Revision y Limpieza
| Portatubos | [5 empty] | ✓ |  | Tarjetas | [7 empty] | ✓
[9 empty] | Motor | [7 empty] | ✓
| Funcionamiento | [7 empty] | Carbones | [7 empty] | ✓
| Encendido/Apagado del equipo | [5 empty] | ✓ |  | Apertura de emergencia | [7 empty] | ✓
| Programación de fecha y hora | [5 empty] | ✓
Revision y Limpieza
| RPM |  |  | Funcionamiento uniforme |  |  |  |  | Tiempo programado |  |  |  | Tiempo programado
| 500 | [5 empty] | ✓ |  | 1 min | [7 empty] | ✓
| 1000 | [5 empty] | ✓ |  | 5 min | [7 empty] | ✓
| 1500 | [5 empty] | ✓ |  | 10 min | [7 empty] | ✓
| 2000 | [5 empty] | ✓
| 2500 | [5 empty] | ✓ |  | Revision y Limpieza
| 3000 | [5 empty] | ✓ |  | Temperatura |  |  |  | Rango:10-40 °C |  |  | °C | ✓
| Otro: | [5 empty] | ✓ |  | Voltaje de alimentación |  |  |  | Rango: 110-120 V |  |  | V | ✓
Analizadores y simuladores utilizados
| Equipo |  | Marca |  |  |  |  | Modelo |  |  | Serie
--
--
--
Observaciones
| NOMBRE Y FIRMA DE INGENIERO DE SERVICIO |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DE JEFE DE SERVICIO | [5 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO
NUEVO

## BASCULA
| Lista de Verificación Operacional de Báscula | [12 empty] | FOLIO:
| Fecha: | 25/jul/yyyy |  |  |  |  | Tiempo de procedimiento: |  |  |  | 1 h |  |  |  |  | Mantenimiento: | ✓
| Hospital | [7 empty] | Marca
| Área/Servicio | [7 empty] | Modelo
| Núm. Inventario | [7 empty] | Número de serie
| Estado físico del equipo | [8 empty] | Calibración Báscula (Tolerancia ±0.1Kg)
| Verificación de las condiciones del área | [6 empty] | ✓ |  | Peso |  | 1° Medición |  | 2° Medición |  | 3° Medición |  | Resultado
| Verificación de la integridad del equipo y/o accesorios | [6 empty] | ✓ |  | 0.0 Kg |  |  | Kg |  | Kg |  | Kg | ✓
[10 empty] | 1.0 Kg |  |  | Kg |  | Kg |  | Kg | ✓
| Estadímetro | [8 empty] | 5.0 Kg |  |  | Kg |  | Kg |  | Kg | ✓
| Estado físico/funcional de Estadímetro | [6 empty] | ✓ |  | 6.0 Kg |  |  | Kg |  | Kg |  | Kg | ✓
| Lubricación y limpieza | [6 empty] | ✓
| Metrología (Tolerancia: ±1 cm) | [8 empty] | Ajuste de Calibración | [7 empty] | ✓
| Valor Estadímetro |  | 60 cm |  | Valor medido |  | cm | ✓ |  | Estado físico/funcional de Bascula | [7 empty] | ✓
| Valor Estadímetro |  | 100 cm |  | Valor medido |  | cm | ✓
| Valor Estadímetro |  | 150 cm |  | Valor medido |  | cm | ✓ |  | Calibración de Báscula # 2 (Tolerancia ±0.1Kg)
| Valor Estadímetro |  | 200 cm |  | Valor medido |  | cm | ✓ |  | Peso |  | 1° Medición |  | 2° Medición |  | 3° Medición
[10 empty] | 0.0 Kg |  |  | Kg |  | Kg |  | Kg | ✓
| Cambio de antiderrapante | [6 empty] | ✓ |  | 1.0 Kg |  |  | Kg |  | Kg |  | Kg | ✓
| Limpieza interna y externa del equipo | [6 empty] | ✓ |  | 5.0 Kg |  |  | Kg |  | Kg |  | Kg | ✓
| Revisión del estado físico funcional de la batería | [6 empty] | ✓ |  | 6.0 Kg |  |  | Kg |  | Kg |  | Kg | ✓
Analizadores y simuladores utilizados
| Equipo |  |  | Marca |  |  |  |  | Modelo |  |  |  | Serie
--
--
--
Observaciones
| NOMBRE Y FIRMA DE INGENIERO DE SERVICIO |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DE JEFE DE SERVICIO | [6 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO
NUEVO

## CAMA
|  | Lista de Verificación Operacional de Unidad de Cama Hospitalaria | [12 empty] | FOLIO:
| Fecha: |  | 25/jul/yyyy | [5 empty] | Tiempo de procedimiento: |  |  |  | 1 h |  |  | Mantenimiento: | ✓
| Hospital | [9 empty] | Marca
| Área/Servicio | [9 empty] | Modelo
| Núm. Inventario | [9 empty] | Número de serie
| Condiciones de Area: | [10 empty] | Pruebas funcionales
| Prueba |  |  | Rango |  | Medición | [5 empty] | Ascenso /Descenso de Cabecera |  |  |  |  | ✓
| Voltaje de la linea |  |  | 110V ± 10% |  |  |  | Ω |  | ✓ |  | Ascenso/Descenso de Piecera |  |  |  |  | ✓
| Temperatura |  |  | Fabricante |  |  |  | µA |  | ✓ |  | Ascenso/Descenso de Trendelemburg |  |  |  |  | ✓
[12 empty] | Ascenso de la cama |  |  |  |  | ✓
| Pruebas de seguridad eléctrica: | [10 empty] | Descenso de la cama |  |  |  |  | ✓
| Prueba |  |  | Rango |  | Medición | [5 empty] | Activación de modo para CPR |  |  |  |  | ✓
| Resistencia a tierra |  |  | <0.3Ω |  |  |  | Ω |  | ✓ |  | Revisión estado físico/funcional de batería |  |  |  |  | ✓
| Corriente de fuga a tierra |  |  | ≤300 µA |  |  |  | µA |  | ✓ |  | Valor nominal: _____V Medición: ______V |  |  |  |  | ✓
| Corriente de fuga a chasis |  |  | ≤300 µA |  |  |  | µA |  | ✓
| Aislamiento entre terminales |  |  | >1 MΩ |  |  |  | MΩ |  | ✓ |  | Lubricación y limpieza de partes móviles:
| Medicion de fases |  |  | 110 ~ 120 V |  |  |  | V |  | ✓ |  | Pistón de la cabecera |  |  |  |  | ✓
| Medicion de neutro |  |  | ~ 0 V |  |  |  | V |  | ✓ |  | Pistón de la piecera |  |  |  |  | ✓
[12 empty] | Ruedas |  |  |  |  | ✓
| Estado físico general: | [10 empty] | Barandales |  |  |  |  | ✓
| Revisión integral de equipo y accesorios | [10 empty] | Limpieza interna de partes eléctricas. |  |  |  |  | ✓
| Estado cable AC y/o conductores eléctricas | [10 empty] | Ajustes de tornillería. |  |  |  |  | ✓
| Estado físico y funcional de frenos | [10 empty] | Limpieza externa |  |  |  |  | ✓
Estado físico y funcional de barandales
Estado fisico de colchón
Estado físico y funcional de portasueros
Analizadores y simuladores utilizados
| Equipo |  |  |  | Marca | [5 empty] | Modelo |  |  | Serie
--
--
--
Observaciones
| NOMBRE Y FIRMA DE INGENIERO DE SERVICIO | [5 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE JEFE DE SERVICIO | [6 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO
NUEVO

## MESA DE EXPLORACION
|  | Lista de Verificación Operacional de Unidad de Mesa de Exploración Mecánica | [10 empty] | FOLIO:
| Fecha: |  | 25/jul/yyyy |  |  |  | Tiempo de procedimiento: |  |  | 1 h |  |  |  |  | Mantenimiento: |  | ✓
| Hospital | [6 empty] | Marca
| Área/Servicio | [6 empty] | Modelo
| Núm. Inventario | [6 empty] | Número de serie
|  |  | Prueba OK | ✓ | Fallo en prueba |  |  |  | ✖ |  | Prueba no aplicable |  |  | N/A
| 1. Verificación de las condiciones del área | [14 empty] | ✓
2. Verificación de las condiciones físico/estéticas del equipo
| A. Estado físico y funcional del colchón | [14 empty] | ✓
| C. Estado físico y funcional de cubiertas y tornillería | [14 empty] | ✓
| D. Accesorios (pierneras) | [14 empty] | ✓
3. Pruebas funcionales
| A. Ascenso /Descenso de Cabecera | [14 empty] | ✓
| B. Ascenso/Descenso de Piecera | [14 empty] | ✓
| 4. Lubricación y limpieza de partes móviles | [14 empty] | ✓
| 5. Ajuste de Tornillería | [14 empty] | ✓
| 6. Limpieza externa e interna de la mesa | [14 empty] | ✓
| 7. Cambio de tapicería | [14 empty] | ✓
Analizadores y simuladores utilizados
| Equipo |  |  | Marca |  |  |  | Modelo |  |  |  | Serie
--
--
--
Observaciones
| Ing. Andres Quijada |  |  |  | Ing . Angel Leyva
| NOMBRE Y FIRMA DE INGENIERO DE SERVICIO |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DE JEFE DE SERVICIO | [5 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO
NUEVO

## SIERRA
| Lista de Verificación Operacional de Sierra para Yeso | [11 empty] | FOLIO:
| Fecha: | 25/jul/yyyy |  |  |  |  | Tiempo de procedimiento: | [7 empty] | Mantenimiento: |  | ✓
| Hospital | [7 empty] | Marca
| Área/Servicio | [7 empty] | Modelo
| Núm. Inventario | [7 empty] | Número de serie
| Prueba OK |  |  | ✓ |  | Fallo en prueba |  |  |  |  | ✖ | Prueba no aplicable |  |  |  | N/A
| Verificación de las Condiciones del Área | [8 empty] | Verificacion de condiciones de Ärea
| Verificación de la integridad del equipo y/o accesorios | [6 empty] | ✓
| Interruptor de encendido | [6 empty] | ✓ |  | Prueba |  |  | Rango | Medición
| Carbones | [6 empty] | ✓ |  | Voltaje de suministro (VS) |  |  | 110V±15% |  |  |  | V | ✓
| Tarjetas y componentes electricos internos | [6 empty] | ✓ |  | Voltaje de la fase |  |  | 110V±15% |  |  |  | V | ✓
| Fusibles | [6 empty] | ✓ |  | Voltaje del neutro |  |  | ~0 V |  |  |  | V | ✓
| Sierra circular | [6 empty] | ✓ |  | Temperatura |  |  | 10-40°C |  |  |  | °C | ✓
| Cable alimentación y/o conductores eléctricos | [8 empty] | Revision y Limpieza
Pruebas Funcionales
| Interruptor de encendido | [6 empty] | ✓ |  | Prueba |  |  | Rango | Medición
| Vibración de la sierra | [6 empty] | ✓ |  | Voltaje de suministro (VS) |  |  | 110V±15% |  |  |  | V | ✓
| Ajustes de tornillería | [6 empty] | ✓ |  | Voltaje de la fase |  |  | 110V±15% |  |  |  | V | ✓
| Ajustes de tornillería | [6 empty] | ✓ |  | Voltaje del neutro |  |  | ~0 V |  |  |  | V | ✓
| Limpieza interna y externa | [6 empty] | ✓ |  | Temperatura |  |  | 10-40°C |  |  |  | °C | ✓
Analizadores y simuladores utilizados
| Equipo |  | Marca | [5 empty] | Modelo |  |  | Serie
--
--
--
Observaciones
| NOMBRE Y FIRMA DE INGENIERO DE SERVICIO |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DE JEFE DE SERVICIO | [6 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO
NUEVO

## MAQUINA DE ANESTESIA
|  | Lista de Verificación Operacional de Maquina de Anestesia | [19 empty] | FOLIO:
| Fecha: |  | 25/jul/yyyy | [10 empty] | Tiempo de procedimiento: |  |  | 1 h | [8 empty] | Mantenimiento: |  |  | ✓
| Hospital | [13 empty] | Marca
| Área/Servicio | [13 empty] | Modelo
| Núm. Inventario | [13 empty] | Número de serie
| 1. Inspección de las condiciones del área | [14 empty] | 6. Procedimientos básicos de mantenimiento
| Prueba | [6 empty] | Rango |  |  | Medición |  |  |  |  | Ajuste de celda de O2 (21% y 100%) | [12 empty] | ✓
| Medición de fase y neutro | [6 empty] | 110V ± 10% |  |  |  |  | V | ✓ |  | Verificación de log de errores | [12 empty] | ✓
| Medición de fase y tierra | [6 empty] | 110V ± 10% |  |  |  |  | V | ✓ |  | Verificación de botones | [12 empty] | ✓
| Medición de neutro y tierra | [6 empty] | ≈ 0 V |  |  |  |  | V | ✓
| Rev. de temperatura | [6 empty] | 5 - 40 C° |  |  |  |  | C° | ✓ |  | 7. Pruebas de suministros de gases
[16 empty] | Suministro |  |  |  |  | Desconectado |  |  |  | Conectado
| 2. Pruebas de seguridad eléctrica | [14 empty] | Flujómetro de O2 | [12 empty] | ✓
| Prueba | [6 empty] | Rango |  |  | Medición |  |  |  |  | Flujómetro de aire | [12 empty] | ✓
| Res. de cable AC a tierra | [6 empty] | ≤ 0.3Ω |  |  |  |  | Ω | ✓ |  | Flujómetro de N2O | [12 empty] | ✓
| 3. Pruebas de seguridad eléctrica | [14 empty] | 8. Pruebas de flujómetros
| Prueba | [6 empty] | Rango |  |  | Medición |  |  |  |  | Flujometros |  |  |  |  | Cerrados |  |  |  | Al maximo
| Presión de O2 | [6 empty] | 50-80 PSI |  |  |  |  | PSI | ✓ |  | Flujómetro de O2 | [7 empty] | L/min |  |  |  | L/min | ✓
| Presión de Aire | [6 empty] | 50-80 PSI |  |  |  |  | PSI | ✓ |  | Flujómetro de aire | [7 empty] | L/min |  |  |  | L/min | ✓
| Presión de N2O | [6 empty] | 50-80 PSI |  |  |  |  | PSI | ✓ |  | Flujómetro de N2O | [7 empty] | L/min |  |  |  | L/min | ✓
| 4. Lubricación y limpieza de partes móviles: | [14 empty] | 9. Linealidad de los flujos
| Verificación de la integridad del equipo | [12 empty] | ✓ |  | Flujo O2 |  | Flujo aire |  |  | Rango de |  |  |  | Medición
| Encendido y apagado del equipo | [12 empty] | ✓ |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | % |  |  |  | % | ✓
| Autotest en arranque del equipo | [12 empty] | ✓ |  | 3.5 |  | 6 | [5 empty] | % |  |  |  | % | ✓
| Encendido y apagado del equipo | [12 empty] | ✓ |  | 1.5 |  | 8 | [5 empty] | % |  |  |  | % | ✓
| Panel de control (Botones, perrila, pantalla táctil) | [12 empty] | ✓
| Ventilador | [12 empty] | ✓ |  | 10. Pruebas de fugas de baja presión (>30 s)
| Circuito absorbedor | [12 empty] | ✓ |  | Sistema respiratorio | [12 empty] | ✓
| Cánister | [12 empty] | ✓ |  | Vaporizador 1 | [12 empty] | ✓
| Flujómetros | [12 empty] | ✓ |  | Vaporizador 2 | [12 empty] | ✓
| Manómetros | [12 empty] | ✓ |  | Vaporizador 3 | [12 empty] | ✓
| Manifold de vaporizadores | [12 empty] | ✓ |  | Pruebas de hermeticidad | [12 empty] | ✓
| Base y ruedas | [12 empty] | ✓
| Monitor | [12 empty] | ✓ |  | 11. Pruebas de alarmas
| Mesa de preparación de medicamentos | [12 empty] | ✓ |  | Alarma de volumen minuto bajo | [12 empty] | ✓
| Manguera de aire | [12 empty] | ✓ |  | Alarma de volumen minuto alto | [12 empty] | ✓
| Manguera de óxigeno | [12 empty] | ✓ |  | Alarma de presión baja en vías aéreas | [12 empty] | ✓
| Manguera de N2O | [12 empty] | ✓ |  | Alarma de presión alta en vías aéreas | [12 empty] | ✓
| Baterías | [12 empty] | ✓ |  | Alarma de apnea | [12 empty] | ✓
| Sistema de evacuación de gases | [12 empty] | ✓ |  | Alarma de presión sostenida | [12 empty] | ✓
| Sensor de flujo | [12 empty] | ✓ |  | Alarma de O2 Alto | [12 empty] | ✓
| Palanca de modo de ventilación | [12 empty] | ✓
| Válvula APL | [12 empty] | ✓ |  | 12. Pruebas del sistema de respiración
[16 empty] | Prueba | [5 empty] | Rango |  |  | Medición |  |  |  | ✓
| 5. Limpieza integral del equipo | [14 empty] | Presión | [5 empty] | < 15cmH2O | [5 empty] | cmH2O | ✓
| Limpieza externa del equipo | [12 empty] | ✓ |  | Válvula inspiratoria | [12 empty] | ✓
| Limpieza de sensores de flujo | [12 empty] | ✓ |  | Válvula espiratoria | [12 empty] | ✓
| Limpieza de celda de oxígeno | [12 empty] | ✓ |  | Elevación/descenso del fuelle del ventilador | [12 empty] | ✓
| Limpieza de sistema de ventilación | [12 empty] | ✓
| Limpieza de acumulador de líquido del AGSS | [12 empty] | ✓
| 13. Prueba de fallo de alimentación | [14 empty] | 14. Pruebas de fugas
| Alarma activada | [12 empty] | ✓ |  | Prueba | [5 empty] | Rango |  |  | Medición
| Batería del equipo | [12 empty] | ✓ |  | Fuga en modo manual | [5 empty] | ≤ 200 mL/min |  |  |  |  | mL/min |  | ✓
[16 empty] | Fuga en modo automático | [5 empty] | ≤ 200 mL/min |  |  |  |  | mL/min |  | ✓
[16 empty] | Fuga en vaporizadores | [5 empty] | ≤ 200 mL/min |  |  |  |  | mL/min |  | ✓
14. Verificación de parámetros
| Verificación de la medición del volúmen "Vte" (Fr: 12 rpm, I:E: 1:2, PEEP: 0 cmH2O) | [14 empty] | Verificación medición de la frecuencia respiratoria "BPM" (Vc: 400 ml, I:E: 1:2, PEEP: 0 cmH2O)
| Programado |  |  | Ventilador |  |  | Analizador |  |  |  | Tolerancia |  |  |  |  | Programado |  | Ventilador |  |  | Analizador |  |  |  | Tolerancia
| 200 ml |  |  |  |  | ml |  |  |  | ml | 160 - 240 |  | ml | ✓ |  | 8 rpm |  |  |  | rpm |  |  |  | rpm | 6 - 10 |  |  | rpm | ✓
| 500 ml |  |  |  |  | ml |  |  |  | ml | 400 - 600 |  | ml | ✓ |  | 14 rpm |  |  |  | rpm |  |  |  | rpm | 12 - 16 |  |  | rpm | ✓
| 750 ml |  |  |  |  | ml |  |  |  | ml | 600 - 900 |  | ml | ✓ |  | 30 rpm |  |  |  | rpm |  |  |  | rpm | 28 - 32 |  |  | rpm | ✓
| Verificación de la relación I:E "Ti" (Vc: 400 ml, Fr: 12 rpm, PEEP: 0 cmH2O) | [14 empty] | Verificación de la medición de oxígeno "FiO2" (PIP: 20 cmH2O, Fr: 12 rpm, I:E: 1:2)
| Programado |  |  | Referencia |  |  | Analizador |  |  |  | Tolerancia |  |  |  |  | Programado |  | Ventilador |  |  | Analizador |  |  |  | Tolerancia
| 1:2 |  |  | 1.66 |  | s |  |  |  | s | 1.6 - 1.72 |  | s | ✓ |  | 30 % |  |  |  | % |  |  |  | % | ±2 |  |  | % | ✓
| 1:1 |  |  | 2.5 |  | s |  |  |  | s | 2.44 - 2.56 |  | s | ✓ |  | 60 % |  |  |  | % |  |  |  | % | ±2 |  |  | % | ✓
| 2:1 |  |  | 3.33 |  | s |  |  |  | s | 3.27 - 3.39 |  | s | ✓ |  | 90 % |  |  |  | % |  |  |  | % | ±2 |  |  | % | ✓
| Verificación de la medición de la PEEP (PIP: 20 cmH2O, Fr: 12 rpm, I:E: 1:2) | [14 empty] | Verificación de la medición de la presión inspiratoria "PIP" (Fr: 12 rpm, I:E: 1:2, PEEP: 0 cmH2O)
| Programado |  |  | Ventilador |  |  | Analizador |  |  |  | Tolerancia |  |  |  |  | Programado |  | Ventilador |  |  | Analizador |  |  |  | Tolerancia
| 0 cmH2O |  |  |  | cmH2O |  |  |  | cmH2O |  | 0 - 1.5 | cmH2O |  | ✓ |  | 10 cmH2O |  |  | cmH2O |  |  |  | cmH2O |  | 8 - 12 |  | cmH2O |  | ✓
| 5 cmH2O |  |  |  | cmH2O |  |  |  | cmH2O |  | 3.5 - 6.56 | cmH2O |  | ✓ |  | 20 cmH2O |  |  | cmH2O |  |  |  | cmH2O |  | 16 - 24 |  | cmH2O |  | ✓
| 10 cmH2O |  |  |  | cmH2O |  |  |  | cmH2O |  | 8.5 - 11.5 | cmH2O |  | ✓ |  | 40 cmH2O |  |  | cmH2O |  |  |  | cmH2O |  | 32 - 48 |  | cmH2O |  | ✓
Analizadores y simuladores utilizados
| Equipo | [7 empty] | Marca | [5 empty] | Modelo | [5 empty] | Serie
--
--
--
Observaciones
| NOMBRE Y FIRMA DE INGENIERO DE SERVICIO | [10 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE JEFE DE SERVICIO | [8 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO
NUEVO

## DESFIBRILADOR
|  | Lista de Verificación Operacional de Desfibrilador | [16 empty] | FOLIO:
| Fecha: |  | 25/jul/yyyy | [7 empty] | Tiempo de procedimiento: |  |  | 1 h | [7 empty] | Mantenimiento: |  |  | ✓
| Hospital | [10 empty] | Marca
| Área/Servicio | [10 empty] | Modelo
| Núm. Inventario | [10 empty] | Número de serie
| 1. Inspección de las condiciones del área | [11 empty] | 10. Verificación ECG (BPM)
| Prueba |  |  |  |  | Rango |  | Medición |  |  |  |  | 10.1 Verificación con latiguillos
| Medición de fase y neutro |  |  |  |  | 110V ± 10% |  |  |  | V | ✓ |  | Simulado |  | Medido |  |  | Simulado |  |  | Medido
| Medición de fase y tierra |  |  |  |  | 110V ± 10% |  |  |  | V | ✓ |  | 30 bpm |  |  |  | bpm | 4 | [5 empty] | bpm | ✓
| Medición de neutro y tierra |  |  |  |  | ≈ 0 V |  |  |  | V | ✓ |  | 120 bpm |  |  |  | bpm | 3.5 | [5 empty] | bpm | ✓
| Rev. de temperatura |  |  |  |  | 5 - 40 C° |  |  |  | C° | ✓ |  | 10.2 Verificación con palas
[13 empty] | Simulado |  | Medido |  |  | Simulado |  |  | Medido
| 2. Pruebas de seguridad eléctrica | [11 empty] | 30 bpm |  |  |  | bpm | 4 | [5 empty] | bpm | ✓
| Prueba |  |  |  |  | Rango |  | Medición |  |  |  |  | 120 bpm |  |  |  | bpm | 3.5 | [5 empty] | bpm | ✓
| Res. de cable AC a tierra |  |  |  |  | ≤ 0.3Ω |  |  |  | Ω | ✓
11. Pruebas funcionales de desfibrilación
| 3. Inspección del estado físico y funcional | [11 empty] | Marcapasos | [11 empty] | ✓
| Integridad del equipo y/o accesorios. | [9 empty] | ✓ |  | Modo Sincrono | [11 empty] | ✓
| Rev. cable AC y conductores eléctricos. | [9 empty] | ✓ |  | Desfibrilación AC | [11 empty] | ✓
| Revisión pantalla | [9 empty] | ✓ |  | Desfibrilación con baterías | [11 empty] | ✓
| Revisión audio | [9 empty] | ✓ |  | Desarmado de desfibrilador | [11 empty] | ✓
| Revisión de electrodos ECG | [9 empty] | ✓ |  | Tiempo de carga |  |  | s | Tiempo de descarga | [5 empty] | s |  | ✓
| Tiempo descarga interna de energia < 60s | [9 empty] | ✓
| Revisión de estado de palas adulto | [9 empty] | ✓ |  | 12. Verificación de entrega de energía
| Revisión de palas pediátricas | [9 empty] | ✓ |  | Valor programado | [5 empty] | Tolerancia |  | Medición
| Estatus Log Errores. | [9 empty] | ✓ |  | 15 J | [5 empty] | ±2% J |  |  |  |  | J | ✓
[13 empty] | 50 J | [5 empty] | ±15% J |  |  |  |  | J | ✓
| 3.1 Revisión de resistencia de palas | [11 empty] | 100 J | [5 empty] | ±15% J |  |  |  |  | J | ✓
| Prueba |  |  |  |  | Rango |  | Medición |  |  |  |  | 150 J | [5 empty] | ±15% J |  |  |  |  | J | ✓
| Resistencia pala esternon |  |  |  |  | < 1Ω |  |  |  | Ω | ✓ |  | 200 J | [5 empty] | ±15% J |  |  |  |  | J | ✓
| Resistencia pala ápice |  |  |  |  | < 1Ω |  |  |  | Ω | ✓ |  | 360 J | [5 empty] | ±15% J |  |  |  |  | J | ✓
| 6. Controles | [11 empty] | 12. Verificación de entrega de energía
| Botones | [9 empty] | ✓ |  | Energia suministrada | [6 empty] | Tiempo de carga
| Pantalla táctil | [9 empty] | ✓ |  | Valor programado |  | Valor medido |  |  | Tolerancia |  | Valor medido |  |  | Tolerancia |  | ✓
| Perilla de modos. | [9 empty] | ✓ | [6 empty] | ±15% J |  |  |  |  | < 15 seg |  | ✓
[18 empty] | ±15% J |  |  |  |  | < 15 seg |  | ✓
| 7. Impresora | [16 empty] | ±15% J |  |  |  |  | < 15 seg |  | ✓
| Legibilidad y calidad de impresión | [9 empty] | ✓ | [6 empty] | ±15% J |  |  |  |  | < 15 seg |  | ✓
| Velocidad | [9 empty] | ✓ | [6 empty] | ±15% J |  |  |  |  | < 15 seg |  | ✓
| 8. Verificación SpO2 | [11 empty] | 13. Verificacion y limpieza del equipo
| Simulado |  |  | Medido | Simulado |  |  | Medido |  |  |  |  | Ajuste de tornilleria interna | [11 empty] | ✓
| 85% / 80 |  |  | / | 95% / 40 |  |  | / |  |  | ✓ |  | Ajuste de tornilleria externa | [11 empty] | ✓
| 98% / 80 |  |  | / | 98% / 140 |  |  | / |  |  | ✓ |  | Correcta colocacion de piezas y accesorios | [11 empty] | ✓
[13 empty] | Limpieza de interna del equipo | [11 empty] | ✓
| 9. Verificación NIBP | [11 empty] | Limpieza externa del equipo | [11 empty] | ✓
| Simulado |  |  | Medido | Simulado |  |  | Medido
| 120/80 |  |  | / | 60/30 |  |  | / |  |  | ✓
| 200/150 |  |  | / | 150/100 |  |  | / |  |  | ✓
Analizadores y simuladores utilizados
| Equipo | [5 empty] | Marca |  |  |  |  | Modelo | [5 empty] | Serie
--
--
--
Observaciones
| NOMBRE Y FIRMA DE INGENIERO DE SERVICIO | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE JEFE DE SERVICIO | [8 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO
NUEVO

## MONITOR DE SIGNOS VITALES
|  | Lista de Verificación Operacional de Monitor de Signos Vitales | [16 empty] | FOLIO:
| Fecha: |  | 25/jul/yyyy | [6 empty] | Tiempo de procedimiento: |  |  | 1 h | [9 empty] | Mantenimiento: |  |  | ✓
| Hospital | [9 empty] | Marca
| Área/Servicio | [9 empty] | Modelo
| Núm. Inventario | [9 empty] | Número de serie
| 1. Inspección de las condiciones del área | [10 empty] | 5. Electrocardiograma (ECG) (Tolerancia ±3%)
| Prueba |  |  |  | Rango |  | Medición |  |  |  |  | Programado |  |  | 30 |  | 60 |  | 80 |  | 90 |  | 120 | 180 |  | 240
| Medición de fase y neutro |  |  |  | 110V ± 10% |  |  |  | V | ✓ |  | Medido
| Medición de fase y tierra |  |  |  | 110V ± 10% |  |  |  | V | ✓
| Medición de neutro y tierra |  |  |  | ≈ 0 V |  |  |  | V | ✓ |  | 7. Saturación de oxígeno (SpO₂) (Tolerancia ±3%)
| Rev. de temperatura |  |  |  | 5 - 40 C° |  |  |  | C° | ✓ |  | Programado |  | 85%-80 lpm |  |  | 95%-40 lpm |  |  | 98%-80 lpm |  |  | 98%-140 lpm |  | 99%-80 lpm
Medido
2. Pruebas de seguridad eléctrica
| Prueba |  |  |  | Rango |  | Medición |  |  |  |  | 8. Presión no invasiva (NIBP) (Tolerancia ±3%)
| Res. de cable AC a tierra |  |  |  | ≤ 0.3Ω |  |  |  | Ω | ✓ |  | Programado |  | 100/60 |  |  | 120/80 |  |  | 60/30 Neo |  |  | 150/100 |  | 200/150
Medido
3. Inspección del estado físico y funcional
| Verificación de la integridad del equipo | [8 empty] | ✓ |  | 8. Presión no invasiva (NIBP) (Tolerancia ±3%)
| Verificación de cables ECG | [8 empty] | ✓ |  | Programado |  |  |  | 3.5 l/m | [5 empty] | 7 l/m
| Verificación de sensor SPO2 | [8 empty] | ✓ |  | Medido
| Verificación manguera y brazalete PNI | [8 empty] | ✓
| Encendido y apagado del equipo | [8 empty] | ✓ |  | 13. Verificacion y limpieza del equipo
| Autotest en arranque del equipo | [8 empty] | ✓ |  | Ajuste de tornilleria interna | [13 empty] | ✓
| Batería | [8 empty] | ✓ |  | Ajuste de tornilleria externa | [13 empty] | ✓
| Programación de fecha y hora | [8 empty] | ✓ |  | Correcta colocacion de piezas y accesorios | [13 empty] | ✓
| Panel de control (Botones, perrila, pantalla táctil) | [8 empty] | ✓ |  | Limpieza de interna del equipo | [13 empty] | ✓
[12 empty] | Limpieza externa del equipo | [13 empty] | ✓
4. Alarmas
| Electrocardiograma |  |  | ✓ | Presión no invasiva |  |  |  |  | ✓
| Saturación de oxígeno |  |  | ✓ | Temperatura |  |  |  |  | ✓
| Presión invasiva |  |  | ✓ | Gasto cardiaco |  |  |  |  | ✓
Analizadores y simuladores utilizados
| Equipo |  |  |  |  | Marca |  |  |  |  | Modelo | [6 empty] | Serie
--
--
--
Observaciones
| NOMBRE Y FIRMA DE INGENIERO DE SERVICIO | [6 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE JEFE DE SERVICIO | [9 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO
NUEVO

## LAMPARA QUIRURGICA
| Lista de Verificación Operacional de Lampara Quirurgica | [11 empty] | FOLIO:
Fecha: |  | 25/jul/yyyy | [5 empty] | Tiempo de procedimiento: |  |  | 1 h |  |  |  | Mantenimiento: |  | ✓
Hospital | [8 empty] | Marca
Área/Servicio | [8 empty] | Modelo
Núm. Inventario | [8 empty] | Número de serie
1. Inspección de las condiciones del área | [9 empty] | 6. Columna y brazos radiales
Prueba |  |  | Rango |  | Medición |  |  |  |  | Firmeza y verticalidad en tubo de conexión | [6 empty] | ✓
Medición de fase y neutro |  |  | 110V ± 10% |  |  |  | V | ✓ |  | Estado del mecanismo de giro de los brazos | [6 empty] | ✓
Medición de fase y tierra |  |  | 110V ± 10% |  |  |  | V | ✓ |  | Estado de los frenos y/o ajuste | [6 empty] | ✓
Medición de neutro y tierra |  |  | ≈ 0 V |  |  |  | V | ✓
Rev. de temperatura |  |  | 5 - 40 C° |  |  |  | C° | ✓ |  | 7. Control
[10 empty] | Tensión en fuentes de alimentación y/o ajuste | [6 empty] | ✓
2. Pruebas de seguridad eléctrica | [9 empty] | Estado de las tarjetas de control e interfaces | [6 empty] | ✓
Prueba |  |  | Rango |  | Medición |  |  |  |  | Funcionamiento básico del sistema de video | [6 empty] | ✓
Res. de cable AC a tierra |  |  | ≤ 0.3Ω |  |  |  | Ω | ✓
8. Otros requerimientos
3. Inspección del estado físico y funcional | [9 empty] | Lámparas y focos | [6 empty] | ✓
Verificación de la integridad del equipo y/0 accesorios | [7 empty] | ✓ |  | Foco de emergencia | [6 empty] | ✓
Estado de cable de alimentación y/o conductores eléctricos | [7 empty] | ✓ |  | Limpieza interna y externa del equipo | [6 empty] | ✓
4. Cabeza y/o satélite | [9 empty] | 9. Inspección de las condiciones del área
Enfoque y profundidad del campo luminoso | [7 empty] | ✓ |  | Prueba |  |  | Rango | Medición
Estado de filtros y foco (o módulos LED) e intensidad | [7 empty] | ✓ |  | Voltaje de Salida |  |  | V ± 10% |  |  | V | ✓
Prueba de calentamiento en intensidad máxima | [7 empty] | ✓ |  | Iluminancia |  |  | Según fab. |  |  | Lux | ✓
Prueba de indicador de foco de emergencia | [7 empty] | ✓
Funcionamientoy ajuste en rótula entre satélite y brazo | [7 empty] | ✓ |  | 10. Intensidad de luz
[10 empty] | Prueba |  |  | Rango | Medición
5. Brazos de suspensión | [9 empty] | Voltaje de salida S1 |  |  | V ± 30% |  |  | V | ✓
Movimientos espontáneos en el brazo y/o ajuste | [7 empty] | ✓ |  | Voltaje de salida S2 |  |  | V ± 30% |  |  | V | ✓
Estado físico en conectores conductivos | [7 empty] | ✓ |  | Iluminancia S1 |  |  | Según fab. |  |  | Lux | ✓
[10 empty] | Iluminancia S2 |  |  | Según fab. |  |  | Lux | ✓
Analizadores y simuladores utilizados
Equipo |  |  |  | Marca |  |  |  |  | Modelo |  |  | Serie
Observaciones
NOMBRE Y FIRMA DE INGENIERO DE SERVICIO | [5 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE JEFE DE SERVICIO | [5 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO
NUEVO

## LAMPARA DE EXPLORACION
| Lista de Verificación Operacional de Lampara de Exploración | [8 empty] | FOLIO:
Fecha: |  | 25/jul/yyyy |  |  | Tiempo de procedimiento: |  |  | 1 h |  |  |  |  | Mantenimiento: |  |  | ✓
Hospital | [5 empty] | Marca
Área/Servicio | [5 empty] | Modelo
Núm. Inventario | [5 empty] | Número de serie
1. Estado físico general | [6 empty] | 4. Pruebas de seguridiad eléctrica
A. Verificación de integridad del equipo y/o accesorios |  |  |  |  | ✓ |  | Parámetro |  |  |  | Rango |  |  | Medición
B. Estado cable alimentación y/o conductores eléctricos |  |  |  |  | ✓ |  | A. Resistencia a tierra | [7 empty] | Ω | ✓
1. Estado de los componentes del equipo | [6 empty] | B. Corriente de fuga a tierra | [7 empty] | µA | ✓
A. Mampara |  |  |  |  | ✓ |  | C. Corriente de fuga a chasis | [7 empty] | µA | ✓
B. Focos o lámparas |  |  |  |  | ✓ |  | D. Aislamiento entre las terminales | [7 empty] | MΩ | ✓
C. Soporte |  |  |  |  | ✓
D. Ruedas |  |  |  |  | ✓ |  | 5. Condiciones del área:
E. Interruptores |  |  |  |  | ✓ |  | Prueba |  | Rango |  |  | Medición
F. Batería |  |  |  |  | ✓ |  | A. Voltaje del suministro (Vs) | [7 empty] | V | ✓
G. Cubiertas | [6 empty] | B. Voltaje de la fase | [7 empty] | V | ✓
3. Funcionamiento | [6 empty] | C. Voltaje del neutro | [7 empty] | V | ✓
A. Encendido/apagado del equipo |  |  |  |  | ✓ |  | D. Temperatura ambiente | [7 empty] | °C | ✓
B. Luz continua, sin disrupciones |  |  |  |  | ✓ |  | E. Baterías (prueba de 30 min) | [8 empty] | ✓
C. Ajustes de tornillería |  |  |  |  | ✓ |  | F. Limpieza interna y externa del equipo | [8 empty] | ✓
Analizadores y simuladores utilizados
Equipo |  |  | Marca |  |  | Modelo |  |  | Serie
Observaciones
NOMBRE Y FIRMA DE INGENIERO DE SERVICIO |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DE JEFE DE SERVICIO |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO
NUEVO