## MONITOR DE SIGNOS VITALES
|  | Lista de Verificación Operacional de Monitor de Signos Vitales | [17 empty] | FOLIO:
| Fecha: | [9 empty] | Tiempo de procedimiento: |  |  | 1 h | [9 empty] | Mantenimiento: |  |  | ✓
| Hospital |  | Hospital X | [8 empty] | Marca |  |  |  |  | GE General Electric
| Área/Servicio |  | Quirófano | [8 empty] | Modelo |  |  |  |  | B125
| Núm. Inventario |  | AST10000070214 | [8 empty] | Número de serie |  |  |  |  | SQF22500014SA
| 1. Inspección de las condiciones del área | [11 empty] | 5. Electrocardiograma (ECG) (Tolerancia ±3%)
| Prueba |  |  |  | Rango |  | Medición | [5 empty] | Programado |  |  | 30 |  | 60 |  | 80 |  | 90 |  | 120 | 180 |  | 240
| Medición de fase y neutro |  |  |  | 110V ± 10% |  |  |  |  | V | ✓ |  | Medido
| Medición de fase y tierra |  |  |  | 110V ± 10% |  |  |  |  | V | ✓
| Medición de neutro y tierra |  |  |  | ≈ 0 V |  |  |  |  | V | ✓ |  | 7. Saturación de oxígeno (SpO₂) (Tolerancia ±3%)
| Rev. de temperatura |  |  |  | 5 - 40 C° |  |  |  |  | C° | ✓ |  | Programado |  | 85%-80 lpm |  |  | 95%-40 lpm |  |  | 98%-80 lpm |  |  | 98%-140 lpm |  | 99%-80 lpm
Medido
2. Pruebas de seguridad eléctrica
| Prueba |  |  |  | Rango |  | Medición | [5 empty] | 8. Presión no invasiva (NIBP) (Tolerancia ±3%)
| Res. de cable AC a tierra |  |  |  | ≤ 0.3Ω |  |  |  |  | Ω | ✓ |  | Programado |  | 100/60 |  |  | 120/80 |  |  | 60/30 Neo |  |  | 150/100 |  | 200/150
Medido
3. Inspección del estado físico y funcional
| Verificación de la integridad del equipo | [9 empty] | ✓ |  | 8. Presión no invasiva (NIBP) (Tolerancia ±3%)
| Verificación de cables ECG | [9 empty] | ✓ |  | Programado |  |  |  | 3.5 l/m | [5 empty] | 7 l/m
| Verificación de sensor SPO2 | [9 empty] | ✓ |  | Medido
| Verificación manguera y brazalete PNI | [9 empty] | ✓
| Encendido y apagado del equipo | [9 empty] | ✓ |  | 13. Verificacion y limpieza del equipo
| Autotest en arranque del equipo | [9 empty] | ✓ |  | Ajuste de tornilleria interna | [13 empty] | ✓
| Batería | [9 empty] | ✓ |  | Ajuste de tornilleria externa | [13 empty] | ✓
| Programación de fecha y hora | [9 empty] | ✓ |  | Correcta colocacion de piezas y accesorios | [13 empty] | ✓
| Panel de control (Botones, perrila, pantalla táctil) | [9 empty] | ✓ |  | Limpieza de interna del equipo | [13 empty] | ✓
[13 empty] | Limpieza externa del equipo | [13 empty] | ✓
4. Alarmas
| Electrocardiograma |  |  | ✓ | Presión no invasiva | [5 empty] | ✓
| Saturación de oxígeno |  |  | ✓ | Temperatura | [5 empty] | ✓
| Presión invasiva |  |  | ✓ | Gasto cardiaco | [5 empty] | ✓
Analizadores y simuladores utilizados
| Equipo |  |  |  |  | Marca | [5 empty] | Modelo | [6 empty] | Serie
--
--
--
Observaciones
| Ing. Prueba | [6 empty] | Jefe Prueba
| NOMBRE Y FIRMA DE INGENIERO DE SERVICIO | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE JEFE DE SERVICIO | [9 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO